## 计量设备管理台账
计量设备管理台账
|  |  | 设备基本信息 |  |  |  | 设备计量信息
序号 | 用途 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家/品牌 | 管理分类 | 参数范围 | ①不确定度/②准确度等级/③最大允许误差
1 | 静电防护 | 防静电推车 | 700mmX500mmX850mm | 2 | 台 | 磐顶 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
2 |  | 人体静电释放仪 | PE070-003 | 10 | 台 | 上海本尚实业有限公司 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
3 |  | 防静电工作台 | 1200mmX800mm | 70 | 张 | 奈高 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
4 |  | 防静电工作椅子 | / | 140 | 把 | 奈高 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
5 |  | 防静电手环 | AS-611H | 100 | 件 | 宝工 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
6 | 总装-精测 | Leica TM6100A工业经纬仪 | TM6100A | 4 | 台 | Leica | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
7 | 总装-精测 | 关节臂式坐标测量机 | RA8530-6PLUS | 1 | 台 | Hexagon海克司康制造智能技术（青岛）有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
8 | 总装-精测 | 激光跟踪仪 | Leica AT960-MR | 1 | 台 | Leica | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
9 | 总装-检漏 | 全系统泄漏测试仪 | Vario4.0、ModuL 1000（PHOENIX Vario） | 1 | 台 | LEYBOLD | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
10 | 总装-检漏 | 真空氦漏孔 | VTL-C | 1 | 台 | 上海东贝真空设备有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
11 | 总装-卫星总装 | 大理石平台 | 2500mmx1500mm | 1 | 台 | 泊头市达昌机械装备制造有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
12 | 总装-卫星总装 | 等高块 | 500mmx300mmx150mm | 1 | 个 | 泊头市达昌机械装备制造有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
13 | 总装-卫星总装 | 大理石直角尺 | 200mmx200mm | 1 | 个 | 泊头市达昌机械装备制造有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
14 | 总装-卫星总装 | 卷尺 | 3.5m 91333A | 2 | 个 | SATA世达 | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
15 | 总装-卫星总装 | 卷尺 | 5m | 2 | 个 | SATA世达 | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
16 | 总装-卫星总装 | 钢板尺 | 300mm | 2 | 个 | SATA世达 | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
17 | 总装-卫星总装 | 钢板尺 | 500mm | 2 | 个 | SATA世达 | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
18 | 总装-卫星总装 | 钢板尺 | 1m | 2 | 个 | SATA世达 | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
19 | 总装-卫星总装 | 钢板尺 | 300mmX25mm | 4 | 个 | SATA世达 | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
20 | 总装-卫星总装 | 钢板尺 | 150mmX19mm | 6 | 个 | SATA世达 | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
21 | 总装-卫星总装 | 皮尺 | 10m | 6 | 个 | WANXIN | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
22 | 总装-卫星总装 | 皮尺 | 30m | 6 | 个 | WANXIN | B | 测量误差不大于1mm | 根据产品规格及计量规程
23 | 总装-卫星总装 | 万用表 | 世达03017 | 4 | 个 | SATA世达 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
24 | 总装-卫星总装 | 千斤顶 | 2T、97801A | 2 | 台 | SATA世达 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
25 | 总装-卫星总装 | 千斤顶 | 6T、97803A | 2 | 台 | SATA世达 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
26 | 总装-卫星总装 | 力矩扳手 | N6LCK | 2 | 套 | KANON中村 | B | 示值相对误差±3%；示值重复性≤3%； 计量标准器量程100N以内 | 根据产品规格及计量规程
27 | 总装-卫星总装 | 力矩扳手 | N12LCK | 2 | 套 | KANON中村 | B | 示值相对误差±3%；示值重复性≤3%； 计量标准器量程101N以内 | 根据产品规格及计量规程
28 | 总装-卫星总装 | 力矩扳手 | N25LCK | 2 | 套 | KANON中村 | B | 示值相对误差±3%；示值重复性≤3%； 计量标准器量程102N以内 | 根据产品规格及计量规程
29 | 总装-卫星总装 | 力矩扳手 | N50LCK | 2 | 套 | KANON中村 | B | 示值相对误差±3%；示值重复性≤3%； 计量标准器量程103N以内 | 根据产品规格及计量规程
30 | 总装-卫星总装 | SMA力矩扳手 | 74_Z-0-0-21 | 2 | 把 | 灏讯hubersuhner | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
31 | 总装-卫星总装 | 电烙铁 | SATA-02003 | 2 | 台 | SATA世达 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
32 | 总装-卫星总装 | 拉力测试仪 | MPT-250C | 2 | 台 | 美国DMC | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
33 | 总装-卫星总装 | 微欧计 | RM3548 | 1 | 台 | HIOKI日置 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
34 | 检验 | 微欧计 | RM3548 | 1 | 台 | HIOKI日置 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
35 | 总装-卫星总装 | 塞尺 | / | 1 | 把 | 世达 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
36 | 检验 | 塞尺 | / | 1 | 把 | 世达 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
37 | 总装-卫星总装 | 电子秤 | ACS-JS-15 | 1 | 台 | 酷贝 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
38 | 检验 | 电子秤 | ACS-JS-15 | 1 | 台 | 酷贝 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
39 | 总装-卫星总装 | 电子秤 | ACS-JS-30 | 1 | 台 | 酷贝 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
40 | 检验 | 电子秤 | ACS-JS-30 | 1 | 台 | 酷贝 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
41 | 总装-卫星总装 | 数显游标卡尺 | （0`200）mm | 1 | 把 | MICROTECH | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
42 | 检验 | 数显游标卡尺 | （0`200）mm | 1 | 把 | MICROTECH | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
43 | 总装-卫星总装 | 数显游标卡尺 | （0`300）mm | 1 | 把 | MICROTECH | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
44 | 检验 | 数显游标卡尺 | （0`300）mm | 1 | 把 | MICROTECH | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
45 | 库存 | 万能角度尺 | 0°~360°/5′ | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
46 | 检验 | 万能角度尺 | 0°~360°/5′ | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
47 | 库存 | 内径千分尺 | （5-30）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
48 | 检验 | 内径千分尺 | （5-30）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
49 | 库存 | 外径千分尺 | （0-25）mmm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
50 | 检验 | 外径千分尺 | （0-25）mmm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
51 | 库存 | 外径千分尺 | （25-50）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
52 | 检验 | 外径千分尺 | （25-50）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
53 | 总装-卫星总装 | 数字万用表 | 115C | 1 | 把 | FLUKE | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
54 | 检验 | 数字万用表 | 115C | 1 | 把 | FLUKE | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
55 | 总装-卫星总装 | 深度游标卡尺 | （0~200）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
56 | 检验 | 深度游标卡尺 | （0~200）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
57 | 总装-卫星总装 | 深度游标卡尺 | （0~300）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
58 | 检验 | 深度游标卡尺 | （0~300）mm | 1 | 把 | 上海工具厂有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
59 | 总装-卫星总装 | 百分表及磁力表座 | （0~12.7）mm | 1 | 个 | 苏州麦克龙测量技术有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
60 | 检验 | 百分表及磁力表座 | （0~12.7）mm | 1 | 个 | 苏州麦克龙测量技术有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
61 | 总装-卫星总装 | 千分表及磁力表座 | （0~12.7）mm | 1 | 个 | 苏州麦克龙测量技术有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
62 | 检验 | 千分表及磁力表座 | （0~12.7）mm | 1 | 个 | 苏州麦克龙测量技术有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
63 | 库存 | 螺纹通止规 | M3 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
64 | 检验 | 螺纹通止规 | M3 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
65 | 库存 | 螺纹通止规 | M4 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
66 | 检验 | 螺纹通止规 | M4 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
67 | 库存 | 螺纹通止规 | M5 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
68 | 检验 | 螺纹通止规 | M5 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
69 | 库存 | 螺纹通止规 | M6 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
70 | 检验 | 螺纹通止规 | M6 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
71 | 库存 | 螺纹通止规 | M8 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
72 | 检验 | 螺纹通止规 | M8 6H | 1 | 套 | 成量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
73 | 总装-卫星总装 | 框式水平仪 | 200mmx200mm | 1 | 台 | RSK | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
74 | 检验 | 框式水平仪 | 200mmx200mm | 1 | 台 | RSK | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
75 | 总装-卫星总装 | 刀口尺 | 200 | 1 | 把 | 成都新成量工具有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
76 | 检验 | 刀口尺 | 200 | 1 | 把 | 成都新成量工具有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
77 | 检验 | 绝缘电阻表 | 1508 |  | 台 | Fluke福禄克 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
78 | 检验 | 数显深度尺 | 细杆数显深度尺0mm~50mm |  | 把 | 三量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
79 | 检验 | 数显深度尺 | 细杆数显深度尺0mm~150mm |  | 把 | 三量 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
80 | 总装-卫星总装 | 便携式温湿度监测仪 | DT-625 | 1 | 个 | 华盛昌 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
81 | 环境检测 | 便携式温湿度监测仪 | DT-625 | 19 | 个 | 华盛昌 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
82 | 环境检测 | 手持式尘埃粒子计数器 | Y09-3016 | 2 | 个 | 苏州苏净仪器自控设备有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
83 | 总装-整星包装箱 | 氮气减压器 | YQD-07 | 2 | 个 | 上海繁瑞阀门有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
84 |  | 压力变送器 | HDP500 | 2 | 个 | 淮北市华电自动化科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
85 |  | 温湿度变送器 | VMS-3002-WS-V05-4 | 2 | 个 | VEMSEE威猛士 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
86 |  | 数显温湿度表 | THP42G4-EX | 2 | 个 | 平阳县妙观科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
87 |  | 膜盒压力表 | （-5~5）KPa/0.2KPa | 1 | 个 | 上海本都自动化仪表有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
88 |  | 振动传感器 | AKF390-08-T | 6 | 个 | 瑞芬科技 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
89 | 电测 | 同轴校准件 | 31121 | 1 | 台 | Ceyear中电科思仪科技股份有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
90 |  | 信号/频谱分析仪 | 4051E | 1 | 台 | Ceyear中电科思仪科技股份有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
91 |  | 矢量网络分析仪 | 3674E | 1 | 台 | Ceyear中电科思仪科技股份有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
92 |  | 矢量信号发生器 | 1435F | 1 | 台 | Ceyear中电科思仪科技股份有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
93 |  | 便携式频谱仪 | 4024E | 1 | 台 | Ceyear中电科思仪科技股份有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
94 |  | 数字万用表 | 289C | 3 | 台 | FLUKE | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
95 |  | 数字荧光示波器 | 4456E | 3 | 台 | Ceyear中电科思仪科技股份有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
96 |  | 便携式微电阻测试仪 | DZC-6S | 1 | 台 | 湘潭英玮特测控技术有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
97 |  | 手持阻抗测试仪 | RM3548 | 1 | 台 | HIOKI | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
98 |  | 卫星帆板电源阵列模拟器 | 1763 | 10 | 台 | Ceyear中电科思仪科技股份有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
99 |  | 网分线缆 | FB0HA0HC0250-C | 2 | 台 | GORE戈尔 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
100 |  | 衰减器 | KZ-JGZC-LLX-01 | 6 | 台 | 利正卫星 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
101 | 质量质心测试系统 | 质测台 | 30Kg~300Kg | 1 | 台 | 西安百纳电子科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
102 |  | 质测台 | 300Kg~1000Kg | 1 | 台 | 西安百纳电子科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
103 |  | 压力表 | (0~1)MPa | 2 | 台 | 西安百纳电子科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
104 |  | 压力传感器（标准测力仪） | 1250-1000Kg | 3 | 台 | 西安百纳电子科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
105 |  | 压力传感器（标准测力仪） | 1320-1000Kg | 3 | 台 | 西安百纳电子科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
106 |  | 标校件(专用砝码) | MPTS-200 | 1 | 台 | / | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
107 |  | 标校件(专用砝码) | MPTS-600 | 1 | 台 | / | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
108 |  | 专用砝码(偏心棒、盘) | / | 1 | 台 | / | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
109 |  | 专用砝码(偏心棒、盘) | / | 1 | 台 | / | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
110 | 整星常压热力学考核系统 | 点型氧气气体探测器 | GQ-YA-D300T | 2 | 台 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
111 |  | 步入式高低温箱 | XP/GDWH-72.0-120 | 1 | 台 | 上海迅配科技（集团）有限公司 | B | 箱内至少有十个温度测点 | 根据产品规格及计量规程
112 |  | 温度传感器 | WRNK-191 | 1 | 台 | 天长市久控仪表有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
113 |  | 温湿度传感器 | RMC99-H-M6TP1K2L200C1-SF | 1 | 台 | 上海礼鑫测控技术有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
114 |  | 压力表 | ∅-100 | 2 | 台 | 杭州富阳东方仪表厂 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
115 |  | 低温压力表 | Y-100BD | 2 | 台 | 江苏大亚自控设备有限公司 | B | 压力示值校准点： 0MPa、1MPa、2MPa、3MPa、4MPa、 | ①压力示值测量结果的扩展不确定度U=0.6%，k=2
116 |  | 耐震压力表 | Yn60 | 1 | 台 | 上海亿川高新仪器仪表有限公司 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
117 | 热试验系统KM1 | 真空罐 | 罐体Φ1200mm×1400mm 罐内平台承重100kg 热沉Φ1000mm×1350mm | 1 | 台 | 北京卫星环境工程研究所 |  | 热沉温度范围-173℃～+40℃ 热沉升降温速度＞1.0℃/min 热沉温度均匀性＜±5℃ 热沉温度波动度＜±5℃ 空载极限真空度< 6.7×10-6Pa | 根据产品规格及计量规程
118 |  | 压力表 | (0~1MPa) | 1 | 台 |  | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
119 |  | 压力表 | (0~1MPa) | 1 | 台 |  | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
120 |  | 压力表 | (0~1MPa) | 1 | 台 |  | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
121 |  | 压力变送器 | JYB-KO-PAGZG | 3 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
122 |  | 温度变送器 | JBW/251/AzYX | 2 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
123 |  | 复合真空计 | ZDF-VB-LED | 1 | 台 | 成都正华电子仪器有限公司 | B | 100000Pa、1000Pa、100Pa、5Pa、0.1Pa、0.05Pa、6.65E-3Pa、1.3E-3Pa、1E-4Pa | ① 计量检定合格；③＞133Pa时，允许偏差为±10%；133Pa～0.133Pa时，允许偏差为±25%；＜0.133Pa时，允许偏差为±80%。
124 |  | 温度变送器（温压一体式变送器） | JWYB-KO-PAG | 1 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
125 |  | 智能涡轮流量计 | LWGB-40SF-ZX | 1 | 台 | 天津市华水自动化仪表有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
126 |  | 温度传感器（测温铂电阻） | PT100 | 12 | 个 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 校准范围：（-180～200）℃ 校准点：-180℃、-80℃、-60℃、-50℃、-40℃、0℃、50℃、80℃、100℃、200℃ | ① 计量检定合格
127 |  | 温度传感器（测温铂电阻） | PT100 | 24 | 个 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 校准范围：（-180～200）℃ 校准点：-180℃、-80℃、-60℃、-50℃、-40℃、0℃、50℃、80℃、100℃、200℃ | ① 计量检定合格
128 |  | 温度巡检仪（16通道） | KSL-A16RM2VO | 1 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 温度计量点：160℃、100℃、50℃、0℃、-50℃、-100℃、-150℃、-180℃、40℃ | ①③温度允许误差：±0.3℃
129 | 热试验系统KM2 | 真空罐 | 罐体Φ2400mm×3600mm 罐内导轨承重≥1t 热沉Φ2000mm×3550mm | 1 | 台 | 北京卫星环境工程研究所 |  | 热沉温度范围-173℃～+40℃ 热沉升降温速度＞1.0℃/min 热沉温度均匀性＜±5℃ 热沉温度波动度＜±5℃ 空载极限真空度 < 5×10-5Pa | 根据产品规格及计量规程
130 |  | 温度变送器 | JBW/251/AzYX | 1 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
131 |  | 零度恒温器（冰点） |  | 1 | 台 |  | B | 精度：0℃±0.1℃ ；分辨率： 0.01℃ ；稳定度：±0.02℃ 均匀度＜0.05℃ ；插孔数及孔径：6-φ9 电源:单向交流220V,zui大功率50W | ① ③
132 |  | 温度变送器 | JBW/251/AzYX | 1 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
133 |  | 压力变送器 | JYB-KO-PAGZG | 3 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
134 |  | 压力表 | (0~1MPa) | 3 | 台 |  | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
135 |  | 直流电源 | GENH150-5 | 40 | 台 | TDK-Lambda | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
136 |  | 温度传感器（测温铂电阻） | PT100 | 6 | 个 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 校准范围：（-180～200）℃ 校准点：-180℃、-80℃、-60℃、-50℃、-40℃、0℃、50℃、80℃、100℃、200℃ | ① 计量检定合格
137 |  | 温度传感器（测温铂电阻） | PT100 | 44 | 个 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 校准范围：（-180～200）℃ 校准点：-180℃、-80℃、-60℃、-50℃、-40℃、0℃、50℃、80℃、100℃、200℃ | ① 计量检定合格
138 |  | 温度巡检仪（16通道） | KSL-A16 RM2VO | 1 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 温度计量点：160℃、100℃、50℃、0℃、-50℃、-100℃、-150℃、-180℃、40℃ | ①③温度允许误差：±0.3℃
139 |  | 数据采集仪 | 34980A | 1 | 台 | KEYSIGHT | B | 温度：-180～+200℃ 计量点：（-180、-100、-80、-60、-50、-40、0、40、50、60、80、100、120）℃， 电压：1-100mV 计量点（1、10、50、100）mV | ①0.6（K=2） ③温度允许误差±0.3℃；电压允许误差±（0.0065%-0.35%）；
140 |  | 温度变送器（温压一体式变送器） | JWYB-KO-PAG | 1 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
141 |  | 智能涡轮流量计 | LWGB-40SF-ZX | 1 | 台 | 天津市华水自动化仪表有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
142 |  | 复合真空计 | ZDF-VB-LED | 1 | 台 | 成都正华电子仪器有限公司 | B | 100000Pa、1000Pa、100Pa、5Pa、0.1Pa、0.05Pa、6.65E-3Pa、1.3E-3Pa、1E-4Pa | ① 计量检定合格；③＞133Pa时，允许偏差为±10%；133Pa～0.133Pa时，允许偏差为±25%；＜0.133Pa时，允许偏差为±80%。
143 |  | 复合真空计 | ZDF-VB-LED | 1 | 台 | 成都正华电子仪器有限公司 | B | 100000Pa、1000Pa、100Pa、5Pa、0.1Pa、0.05Pa、6.65E-3Pa、1.3E-3Pa、1E-4Pa | ① 计量检定合格；③＞133Pa时，允许偏差为±10%；133Pa～0.133Pa时，允许偏差为±25%；＜0.133Pa时，允许偏差为±80%。
144 | 热试验系统KM3 | 真空罐 | 罐体Φ4100mm×5500mm 罐内导轨承重≥2t 热沉Φ3600mm×5500mm |  | 台 |  |  | 热沉温度范围-183℃～+40℃ 热沉升降温速度≥2.0℃/min 热沉温度均匀性＜±5℃ 热沉温度波动度＜±5℃ 空载极限真空度＜1.3×10-4Pa | 根据产品规格及计量规程
145 |  | 零度恒温器（冰点） |  | 1 | 台 |  | B | 精度：0℃±0.1℃ ；分辨率： 0.01℃ ；稳定度：±0.02℃ 均匀度＜0.05℃ ；插孔数及孔径：6-φ9 电源:单向交流220V,zui大功率50W | 温度不确定度： U=0.12 k=2
146 |  | 压力表 | (0~1MPa) | 3 | 台 |  | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
147 |  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 1 | 台 | 联泰仪表有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
148 |  | 压力表 | （0~1）MPa | 1 | 台 | 联泰仪表有限公司 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
149 |  | 复合真空计 | ZDF-X-LED | 1 | 台 | 成都正华电子仪器有限公司 | B | 100000Pa、1000Pa、100Pa、5Pa、0.1Pa、0.05Pa、6.65E-3Pa、1.3E-3Pa、1E-4Pa | ① 计量检定合格；③＞133Pa时，允许偏差为±10%；133Pa～0.133Pa时，允许偏差为±25%；＜0.133Pa时，允许偏差为±80%。
150 |  | 复合真空计 | ZDF-X-LED | 1 | 台 | 成都正华电子仪器有限公司 | B
151 |  | 复合真空计 | ZDF-Ⅳ-LED | 1 | 台 | 成都正华电子仪器有限公司 | B
152 |  | 压阻真空计 | ZDY-I-LED | 1 | 台 | 成都正华电子仪器有限公司 | B
153 |  | 温度传感器（测温铂电阻） | PT100 | 50 | 个 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 校准范围：（-180～200）℃ 校准点：-180℃、-80℃、-60℃、-50℃、-40℃、0℃、50℃、80℃、100℃、200℃ | ① 计量检定合格
154 |  | 温度巡检仪 |  | 1 | 台 | 北京昆仑海岸科技有限公司 | B | 温度计量点：160℃、100℃、50℃、0℃、-50℃、-100℃、-150℃、-180℃、40℃ | ①③温度允许误差：±0.3℃
155 |  | 石英微量天平 |  | 1 | 台 |  | B | 1.0×10-7g/cm² | 根据产品规格及计量规程
156 |  | 四极质谱仪 |  | 1 | 台 |  | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
157 |  | 直流电源 | GENH150-5 | 160 | 台 | TDK-Lambda | C | 电压：（0-150）V，计量点（15、75、150）V，电流：（0-5.6）A，计量点（0.56、2.8、5.6）A | 电压允许误差±（0.1%-0.8%）；电流允许误差±（0.2%-1.2%）；
158 |  | 数据采集仪 | 34980A | 1 | 台 | KEYSIGHT | B | 温度：-180～+200℃ 计量点（-180、-100、-80、-60、-50、-40、0、40、50、60、80、100、120）℃， 电压：1-100mV 计量点（1、10、50、100）mV | ①0.6（K=2） ③温度允许误差±0.3℃；电压允许误差±（0.0065%-0.35%）；
159 |  | 涡轮流量计 | GXLWGY 25AM/C1/NE/LT/F | 1 | 台 | 上海闵欣自动化仪表有限公司 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
160 |  | 热电偶 |  | 10 | 个 |  | B | 校准范围：（-180～200）℃ 校准点： -180℃、-80℃、-60℃、-50℃、-40℃、0℃、50℃、80℃、160℃、200℃ | 根据产品规格及计量规程
161 | 振动试验 | 电动振动试验系统（双向） 20t振动台 | DC-20000-200/ST-2020 | 1 | 台 | 北京卫星环境工程研究所 | B | 详见《振动系统溯源方案》 | 详见《振动系统溯源方案》
162 |  | 电动振动试验系统（双向） 10t振动台 | DC-10000-100/ST-1515 | 1 | 台 | 北京卫星环境工程研究所 | B
163 |  | 双金属工业温度计 | WSS-3(0~100)℃ | 7 | 台 | 杭州富阳宏盛仪表厂 | C
164 |  | 双金属工业温度计 | WSS-301 | 3 | 台 | 杭州富阳宏盛仪表厂 | C
165 |  | 压力表 | Y-60(0~1.6)MPa | 10 | 台 | 杭州富阳宏盛仪表厂 | C
166 |  | 压力表 | Y-60 | 1 | 台 | 杭州富阳宏盛仪表厂 | C
167 |  | 耐震压力表 | 0~25MPa | 2 | 台 | 上海亿川高新仪器仪表有限公司 | C
168 |  | 电荷放大器(4通道信号调节器) | 482C54 | 1 | 台 | PCB Piezotronics Inc.美国压电有限公司 | B
169 |  | 加速度采集传感器（充电加速度计） | 357B03 | 4 | 台 | PCB Piezotronics Inc.美国压电有限公司 | B
170 |  | 加速度采集传感器（三轴加速度计） | 356A02 | 36 | 台 | PCB Piezotronics Inc.美国压电有限公司 | B
171 | 电磁兼容EMC | 直流线性电源 | ADL-100-15 | 1 | 台 |  | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
172 |  | 压力表 | （0~1.6）MPa | 1 | 台 | 杭州华科仪表有限公司 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
173 |  | 3米法电波暗室 | FSAC318/10X8X6.5m | 1 | 套 | 北京卫星环境工程研究所 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
174 |  | 控制室 | CR/5X4.8X3.2m | 1 | 套 | 北京卫星环境工程研究所 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
175 |  | 电测室 | MSR/5X4.8X3.2m | 1 | 套 | 北京卫星环境工程研究所 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
176 |  | 功放室 | AR/2.5X2.1X3.2m | 1 | 套 | 北京卫星环境工程研究所 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
177 | 磁试验 | 三轴磁通门传感器 | HSF113-2H8-ACA | 8 | 台 | 西安舜华测量设备有限责任公司 | B | 范围：0~99999nT；误差不超过1nT | 根据产品规格及计量规程
178 |  | 无磁转台 | BISEE-WCZT-01 | 1 | 台 |  | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
179 |  | 数据采集仪 | BISEE-SJCJQ-01 | 1 | 台 |  | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
180 | 环境检测 | 压力表 | 0~1.6MPa | 2 | 台 | 杭州华科仪表有限公司 | B | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
181 | 运营保障 | 三相电子式电能表 | DST2886 | 5 | 台 | 浙江八邦电气科技有限公司 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程
182 | 运营保障 | 水表 | DN150 Q3=250m3/h R40 | 1 | 台 | 山东江涛仪表有限公司 | C | 根据产品规格及计量规程 | 根据产品规格及计量规程

## 振动系统溯源方案
振动系统溯源方案
序号 | 名称 | 周期 | 校准参数 | 测量范围（校准点） | 不确定度要求/准确度等级/最大允许误差
1 | 单向振动传感器 | 一年 | 灵敏度 | 2Hz≤f≤5000Hz | (±15%)10 pC/g (1.02 pC/(m/s²))
2 |  | 一年 | 线性误差 | 0.1~100g | ≤1%
3 | 三轴振动传感器 | 一年 | 灵敏度 | 2Hz≤f≤5000Hz | (±10%)10 mV/g (1.02 mV/(m/s²))
4 |  | 一年 | 线性误差 | 0.1~100g | ≤1%
5 | 电荷放大器 | 一年 | 增益挡误差 | 1 | ±1%
6 |  | 一年 | 线性误差 | 0.5~5V | ±1%
7 |  | 一年 | 频率误差 | 2~2500Hz | ±0.1%
8 | 10T振动试验系统 | 一年 | 垂直方向控制器频率误差 | 2Hz～2500Hz | f＜100Hz ±0.1 Hzf≥100Hz ±0.1%
9 |  | 一年 | 控制器谐波失真度 | 1000Hz | ≤0.1%
10 |  | 一年 | 垂直方向控制器随机自闭环加速度功率谱控制动态范围应控制在 | 20≤f≤2000Hz | (59~61)dB
11 |  | 一年 | 垂直方向加速度噪声 | \ | ≤2m/s2
|  | 一年 | 垂直方向台面漏磁 | \ | ≤1mT
13 |  | 一年 | 垂直方向振动加速度幅值示值误差 | 2Hz～2500Hz0.1g～15g | ±8%
14 |  | 一年 | 垂直方向加速度谐波失真度 | 2Hz～2500Hz | f≤20Hz 20%f＞20Hz 10%
15 |  | 一年 | 垂直方向台面加速度幅值均匀度 | 2Hz～2500Hz | f≤500Hz 20% 500Hz＜f≤50Hz 30% f＞50Hz 50%
16 |  | 一年 | 垂直方向台面横向振动比 | 2Hz～2500Hz | f＜20Hz 20% 20Hz≤f＜500Hz 15% f≥500Hz 25%
17 |  | 一年 | 垂直方向扫频定振精度 | 10≤f≤2500Hz | ±0.6dB
18 |  | 一年 | 垂直方向正弦推力 | \ | ≥100kN
19 |  | 一年 | 垂直方向最大位移 | \ | ≥76mm
20 |  | 一年 | 垂直方向最大速度 | \ | ≥2.5m/s
21 |  | 一年 | 垂直方向加速度幅值稳定性 | 160Hz | ≤5%
22 |  | 一年 | 垂直方向试验系统加速度功率谱控制动态范围 | 20≤f≤2000Hz | ≥35dB
23 |  | 一年 | 垂直方向随机加速度总均方根值示值误差 | 6.147g | ±8%
24 |  | 一年 | 垂直方向带外带内加速度总均方根值比 | 6.147g | ≤8%
25 |  | 一年 | 垂直方向试验系统随机加速度总均方根值均匀度 | 6.147g | ≤30%
26 |  | 一年 | 垂直方向试验系统随机加速度总均方根值横向振动比 | 6.147g | ≤20%
27 |  | 一年 | 垂直方向试验系统随机加速度功率谱密度示值误差 | 160Hz、800Hz、00Hz | ±15%
28 |  | 一年 | 垂直方向试验系统加速度总均方根值控制精度 | 6.147g | ±0.8dB
29 |  | 一年 | 垂直方向试验系统加速度功率谱密度控制精度 | 0.02g2/Hz | ±0.2dB
30 |  | 一年 | 垂直方向正弦加宽带随机振动加速度总均方根值示值误差 | 4.636g | ±10%
31 |  | 一年 | 垂直方向正弦加宽带随机振动正弦幅值示值误差 | 15Hz～60Hz | ±10%
32 |  | 一年 | 垂直方向随机加速度功率谱密度示值 | 10g 160Hz | ±20%
33 |  | 一年 | 垂直方向试验系统窄带随机加宽带随机振动加速度总均方根值示值误差 | 7.766g | ±10%
34 |  | 一年 | 垂直方向窄带随机加宽带随机振动加速度功率谱密度示值误差 | 100Hz～500Hz | ±20%
35 |  | 一年 | 水平方向振动频率示值误差 | 2Hz～2000Hz | f＜80Hz ±1Hz f≥80Hz 2%
36 |  | 一年 | 水平方向振动频率稳定度 | 160Hz | ≤2.6Hz
37 |  | 一年 | 水平振动台背景噪声加速度 | \ | ≤0.1g
38 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面加速度幅值示值误差 | 2Hz～2000Hz0.1g～15g | ±10%
39 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面加速度谐波失真度 | 2Hz～2000Hz | f＜40Hz ≤25% f≥40Hz ≤10%
40 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面加速度幅值均匀度 | 2Hz～2000Hz | f≤500Hz 20% 500Hz＜f≤50Hz 30% f＞50Hz 60%
41 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面横向振动比 | 2Hz～2000Hz | f＜20Hz 25% 20Hz≤f＜500Hz 20% f≥500Hz 30%
42 |  | 一年 | 水平方向扫频定振精度 | 20≤f≤2000Hz | ±1.0dB
43 |  | 一年 | 水平方向加速度幅值稳定 | 10g | ≤10%
44 |  | 一年 | 水平方向额定推力 | \ | ≥100kN
45 |  | 一年 | 水平方向最大位移 | \ | ≥51mm
46 |  | 一年 | 水平方向最大速度 | \ | ≥1.5m/s
47 | 20T振动试验系统 | 一年 | 垂直方向控制器频率误差 | 2Hz～2500Hz | f＜100Hz ±0.1Hz f≥100Hz ±0.1%
48 |  | 一年 | 控制器谐波失真度 | 1000Hz | ≤0.1%
49 |  | 一年 | 垂直方向控制器随机自闭环加速度功率谱控制动态范围应控制在 | 20≤f≤2000Hz | (59~61)dB
50 |  | 一年 | 垂直方向加速度噪声 | \ | ≤2m/s2
51 |  | 一年 | 垂直方向台面漏磁 | \ | ≤1mT
52 |  | 一年 | 垂直方向振动加速度幅值示值误差 | 2Hz～2500Hz0.1g～15g | ±8%
53 |  | 一年 | 垂直方向加速度谐波失真度 | 2Hz～2500Hz | f≤20Hz 20% f＞20Hz 10%
54 |  | 一年 | 垂直方向台面加速度幅值均匀度 | 2Hz～2500Hz | f≤500Hz 20% 500Hz＜f≤50Hz 30% f＞50Hz 50%
55 |  | 一年 | 垂直方向台面横向振动比 | 2Hz～2500Hz | f＜20Hz 20% 20Hz≤f＜500Hz 15% f≥500Hz 25%
56 |  | 一年 | 垂直方向扫频定振精度 | 10≤f≤2500Hz | ±0.6dB
57 |  | 一年 | 垂直方向正弦推力 | \ | ≥200kN
58 |  | 一年 | 垂直方向最大位移 | \ | ≥76mm
59 |  | 一年 | 垂直方向最大速度 | \ | ≥2.5m/s
60 |  | 一年 | 垂直方向加速度幅值稳定性 | 160Hz | ≤5%
61 |  | 一年 | 垂直方向试验系统加速度功率谱控制动态范围 | 20≤f≤2000Hz | ≥35dB
62 |  | 一年 | 垂直方向随机加速度总均方根值示值误差 | 6.147g | ±8%
63 |  | 一年 | 垂直方向带外带内加速度总均方根值比 | 6.147g | ≤8%
64 |  | 一年 | 垂直方向试验系统随机加速度总均方根值均匀度 | 6.147g | ≤30%
65 |  | 一年 | 垂直方向试验系统随机加速度总均方根值横向振动比 | 6.147g | ≤20%
66 |  | 一年 | 垂直方向试验系统随机加速度功率谱密度示值误差 | 160Hz、800Hz、00Hz | ±15%
67 |  | 一年 | 垂直方向试验系统加速度总均方根值控制精度 | 6.147g | ±0.8dB
68 |  | 一年 | 垂直方向试验系统加速度功率谱密度控制精度 | 0.02g2/Hz | ±0.2dB
69 |  | 一年 | 垂直方向正弦加宽带随机振动加速度总均方根值示值误差 | 4.636g | ±10%
70 |  | 一年 | 垂直方向正弦加宽带随机振动正弦幅值示值误差 | 15Hz～60Hz | ±10%
71 |  | 一年 | 垂直方向随机加速度功率谱密度示值 | 10g 160Hz | ±20%
72 |  | 一年 | 垂直方向试验系统窄带随机加宽带随机振动加速度总均方根值示值误差 | 7.766g | ±10%
73 |  | 一年 | 垂直方向窄带随机加宽带随机振动加速度功率谱密度示值误差 | 100Hz～500Hz | ±20%
74 |  | 一年 | 水平方向振动频率示值误差 | 2Hz～2000Hz | f＜80Hz ±1Hz f≥80Hz 2%
75 |  | 一年 | 水平方向振动频率稳定度 | 160Hz | ≤2.6Hz
76 |  | 一年 | 水平振动台背景噪声加速度 | \ | ②≤0.1g
77 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面加速度幅值示值误差 | 2Hz～2000Hz0.1g～15g | ±10%
78 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面加速度谐波失真度 | 2Hz～2000Hz | f＜40Hz ≤25% f≥40Hz ≤10%
79 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面加速度幅值均匀度 | 2Hz～2000Hz | f≤500Hz 20% 500Hz＜f≤50Hz 30% f＞50Hz 60%
80 |  | 一年 | 水平方向试验系统台面横向振动比 | 2Hz～2000Hz | f＜20Hz 25% 20Hz≤f＜500Hz 20% f≥500Hz 30%
81 |  | 一年 | 水平方向扫频定振精度 | 20≤f≤2000Hz | ±1.0dB
82 |  | 一年 | 水平方向加速度幅值稳定 | 10g | ≤10%
83 |  | 一年 | 水平方向额定推力 | \ | ≥200kN
84 |  | 一年 | 水平方向最大位移 | \ | ≥51mm
85 |  | 一年 | 水平方向最大速度 | \ | ≥1.5m/s