设备维修服务采购询比价公告

- 询比价编号：SDWB2026-XB06-087

- 询比价名称：设备维修服务采购

- 询比价内容：

1、维修内容：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干泵 | 包含更换真空泵油、干泵管路前级加装精密过滤器、更换滤芯（轴承、油封、密封圈、进出气）、清洁内腔 |
| 2 | 浴油机组 | 包含更换压缩机润滑油、加注适量制冷剂 |
| 3 | 浴油机组控制器 | 更换现有控制器程序（机组原有功能保持不变） |

具体维修指标见附件1。

2、需求地点：山东微波电真空技术有限公司一期提升厂房。

3、维修完成时间：签订合同后，20天内完成。

4、质保期：一年。

5、付款方式：甲方应于设备维修完毕、交付并经甲方验收合格后，在收到乙方开具的增值税专用发票之日起10个工作日内，向乙方支付至合同总价款的90%。余下10%作为质量保证金，待质保期届满、且设备在质保期内未出现因维修质量导致的问题后，由甲方一次性无息支付。

四、资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、在经营活动中没有违法记录；

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；

五、公告和报名：

1、公告时间：2026年6月12日-2026年6月16日

2、谈判时间：2026年6月17日下午14时00分

请贵单位于2026年6月17日下午14点之前将询价函、营业执照或事业单位法人证书、单位法人对报价供应商代表的授权委托书（含法人身份证、委托代理人身份证复印件）等资料上传至报名网站：（http://bidding.jigang.com.cn/）。具体使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

六、询比价文件售价：无。

七、询比价文件的递交：

1、询比价文件递交的截止时间：2026年6月17日14时00分。

八、联系方式：

1、询比价联系人：王女士，联系电话：13361091608；

2、 业务（技术）联系人：宋先生，联系电话：17862665915；

九、询比价内容和其他要求以最终的询比价文件为准。

山东微波电真空技术有限公司

2026年6月12日

附件1：

热真空试验系统（辐冷型）维修内容及维修后验收指标

一、维修内容

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干泵 | 包含更换真空泵油、干泵管路前级加装精密过滤器、更换滤芯（轴承、油封、密封圈、进出气）、清洁内腔 |
| 2 | 浴油机组 | 包含更换压缩机润滑油、加注适量制冷剂 |
| 3 | 浴油机组控制器 | 更换现有控制器程序（机组原有功能保持不变） |

二、维修后验收指标

1、系统干泵维修指标

干泵维修后可达到指标如下：

①.冷态空载连续抽气，极限真空≤1×10⁻² mbar；

②.冷却/散热系统通畅，风机、滤网完好，风道无堵塞；

③.运行温升正常，机身、电机表面温度无异常偏高；

④.油雾、排气状态正常，排气无明显油烟、异响；

⑤.连续试运行4h以上，期间无报警、停机；

⑥.干泵运行无金属摩擦、撞击异响。

2、浴油机组维修指标

浴油机组维修后可达到指标如下：

①.空载运行冷板低温可达-70℃；

②.冷板本机控温模式下在-65℃～+120℃区间连续可调可控，冷板上5只控温传感器可实现单点控温、5只控温传感器加权平均控温；

③.在产品控温模式下做试件控温时：在-45℃～+85℃区间连续可调可控，升降温速率≥1℃/min。在-45℃～+85℃区间外升降温速率：≥0.5℃/min；

④.温度波动度：≤±1.0℃（本机控温及试件控温稳态模式下）；

⑤.温度均匀度：≤±1.0℃（本机控温稳态模式，冷板5只控温传感器测量）；

⑥.本机控温及试件控温稳态工况下，连续8h内温度数值变化不超过±1.0℃范围，或连续8h内温度值单调变化小于0.1℃/h。

3、浴油机组控制器维修指标

浴油机组控制器维修后可达到指标如下：

①.匹配系统主控系统及上位机；

②.机组具备冷板、主热沉独立控温，热沉具备8点单独控温、8点加权平均控温；

③.机组具备冷板本机控温（5点单独控温、5点加权平均控温），具备产品控温（16只移动控温传感器分别实现试件控温）；

④.具备本地和远程控制功能，在操作界面能够完成所有运行所需功能；

⑤.具备数据（真空度、试件测温温度、热沉冷板测温度、副热沉测温度、循环水温度、循环水压力、循环水流量、气源压力、低温泵一级和二级冷头温度）连续实时自动测量、显示、记录、采集、存储、防篡改功能；

⑥.具备功能互锁能力，防误触；

⑦.设置控温程序后，控温界面可显示与时间相关的控温曲线和坐标值；

⑧.系统出现故障或其他非正常状态时，显示报警指示并显示故障信息；

⑨.当本地控制成为主控时，屏蔽远程控制功能，但不影响在上位机各控制界面上浏览、显示和处理各种参数、状态、温度和气压等。当远程控制计算机为主控时，屏蔽本地控制触摸屏，但不影响在各控制界面上浏览、显示和处理各种参数、状态、温度和气压等。具备机组各单元高温、低温超限报警和保护、冷却水水温和水压及水流超限报警和保护、电压电流报警和保护，突然停电时运行结果和测量数据保护等功能。

⑩.控制器新编控制程序、口令需交付。

三、维修后系统运行

各单元维修后无故障运行时间不少于3000h，质保期12个月。

附件2：

报价函

山东微波电真空技术有限公司：

我方在研究了询价函的所有内容后，经研究，对项目询价响应报价如下：

| 项目名称 | 设备维修服务 |
| --- | --- |
| 项目内容 | 序号; 内容; 备注. 1; 干泵; 包含更换真空泵油、干泵管路前级加装精密过滤器、更换滤芯（轴承、油封、密封圈、进出气）、清洁内腔. 2; 浴油机组; 包含更换压缩机润滑油、管路电磁阀前级加装/更换精密过滤器、加注适量制冷剂. 3; 浴油机组控制器; 更换现有控制器程序（机组原有功能保持不变）. |
| 报价（万元） | 合计： 元整（含增值税 %含运费、安装费、材料费、人工费。） |
| 付款方式 | 甲方应于设备维修完毕、交付并经甲方验收合格后，在收到乙方开具的增值税专用发票之日起10个工作日内，向乙方支付至合同总价款的90%。余下10%作为质量保证金，待质保期届满、且设备在质保期内未出现因维修质量导致的问题后，由甲方一次性无息支付。 |
| 维修完成时间 | 签订合同后，20天内完成。 |
| 质保期 | 一年 |

报价单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：

时  间： 2026年 6 月 22 日