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 招标公告
一、招标编号：1321261112001
二、招标名称：微波电真空公司测试台定制设备采购项目
三、项目概况和招标范围：
1.采购内容：采购一台测试台定制设备。具体技术要求详见招标文件第五章发包人要求。

2.到货时间：签订合同后2个半月内完成交货。
3.到货地点：山东微波电真空技术有限公司
四、投标人资格要求
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和一般纳税人资格；

2.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；没有处于被责令停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，提供2023年至2025年的财务报告。没有在“国家企业信用信息公示系统”网站或各级信用信息共享平台被列为失信企业名单或经营异常名录，提供信用中国网站信用记录截屏。

3.至少有一项2023年以来与本次采购相同或类似的相关业绩；
4.不接受联合体投标；
5.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。
五、公告和报名：
1.报名方式：登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。
2.公告和报名时间：2026年11月12日～11月18日（北京时间）。
六、投标保证金：无。
七、投标文件的提交
1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年11月25日14时00分。
2.开标时间：同投标截止时间。
3.投标方式：网上投标，谢绝现场投标。中标人需将投标文件（一正二副）及相关投标资料邮寄或送达至：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路矿源路9号15号楼 王女士收，联系电话：13361091608。
八、资格审查方式
资格后审。
九、发布公告的媒介
本次招标公告在济钢集团阳光购销平台发布。
十、联系方式
1.招标联系人：王女士，联系电话：13361091608。

2.业务联系人：董先生，联系电话：15288868250。

十一、招标内容和其他要求以最终的招标文件为准。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：山东微波电真空技术有限公司
地址：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路矿源路9号15号楼

招标联系人：王女士，联系电话：13361091608
业务联系人：董先生，联系电话：15288868250

	1.1.4
	项目名称
	微波电真空公司测试台定制设备采购项目

	1.1.5
	项目地点
	济南市历城区王舍人街道工业北路矿源路9号

	1.3.1
	招标范围
	定制设备，详见第五章发包人要求。

	1.3.2
	到货时间
	签订合同后2个半月内完成交货。

	1.3.3
	质量标准
	满足国家 / 行业标准、技术协议、发包人要求，设备验收合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	(不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	(不组织：
□组织 

	1.12
	偏离
	(不允许
□允许。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的
截止时间
	投标截止时间7日前。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招投标系统内发布。请潜在投标人每日登陆系统，用注册的用户名查找是否有招标澄清或补充文件及现场澄清通知等信息，怠于登陆造成的后果由潜在投标人承担。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	详见招标公告

	3.5
	资格审查
	1、评标委员会对投标单位的资格审查文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。

2、投标人在资格审查文件中按照《招标公告》 “四、投标人资格要求”逐条对应编写，提供能够证明自身资质、能力的相关材料，包括但不限于：营业执照、资质证书、体系认证、资信等级证书、合同、验收证明、获奖证书等。

	3.5.2
	近年财务状况
	2023年至今3年

	3.5.3
	近年完成的

类似项目
	2023年至今

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2023年至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
□允许

	3.7
	投标文件的编制
	本次投标为网上投标，文件格式为WORD或PDF。招标文件中要求加盖印章、签字的，需盖章、签字后原件扫描，与其余材料共同制作成一份电子投标文件。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

	3.7.4
	投标文件份数
	网上投标上传一份，中标单位需提供纸质版投标文件壹份正本、贰份副本。邮寄或送达至：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路矿源路9号15号楼 王女士收，联系电话：13361091608。

	4.2
	文件递交
	网上投标

	4.2.1
	上传投标文件的截止时间
(投标截止时间)
	2026年11月25日14时00分

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金转账或保函或保单。
履约担保的金额：0元

	7.5
	中标服务费
	0元整。由于中标人原因逾期未交纳的，招标人有权视为中标人放弃中标,中标人承担违约责任，赔偿因此给予招标人造成的一切损失。

	9
	需要补充的其他内容
	无

	……
	……


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：招标人自筹100%。
1.2.2 资金落实情况：资金已落实。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表（含设备供货、包装运输、安装调试、检验验收、技术资料、培训、质保服务、备品备件等，按发包人要求执行）。
1.3.2 计划供货周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表（满足国家 / 行业标准、技术协议、发包人要求，设备验收合格）。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人（技术负责人）资格要求：见投标人须知前附表；
（6）生产 / 配套保障能力：见投标人须知前附表；

（7）项目管理及技术服务团队：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本招标项目前期方案、技术方案提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理单位；
（4）为本招标项目的项目管理 / 代建单位； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标、严重违约或重大产品质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术方案、设计方案进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人相关技术成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场（无）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会（无）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）投标文件格式；

（7）资格审查文件要求。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 组成
3.1.1 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单（含设备本体、配套件、运输、调试、检验、培训、质保、备品备件、税费等全部费用）。
3.2.2 投标人应充分了解交付地点、接口条件、运输限制、验收要求、质保责任以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 ““投标人基本情况表” 应附投标人营业执照、资质证书、生产许可 / 体系证书等材料的原件扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表” 应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” 应附合同协议书、设备验收报告 / 到货验收证明等原件扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案（无）
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、供货周期、投标有效期、质量标准、技术要求、验收、质保、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 网上开标的按投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4网上开标的按投标人须知前附表规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6网上开标的按投标人须知前附表规定。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.5 在开标时间以前，投标人可以任意撤回、重新上传投标文件，到达开标时间以后，无法上传投标文件进行投标。
5. 开标
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开评标，投标人可进入系统查看开标一览表。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
   （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
   （5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 中标服务费：
    见投标人须知前附表。
7.6签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9重新招标和不再招标
9.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
9.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	生产/配套保障能力
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理及技术服务团队
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	供货周期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量及技术标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评标程序
2.1 初步评审
2.1.1 评标委员会依据本章评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
2.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
2.2 详细评审
2.2.1 评标委员会按规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

2.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
2.3 投标文件的澄清和补正
2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
2.4 评标结果
2.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
2.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.综合评审表
综合评审表
	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格部分（65分）
	投标报价
	65分
	价格分采用低价优先法计算，即资质审查合格、技术参数完全满足谈判文件要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分，其他有效谈判人的价格分按照下列公式计算：最终报价得分=(评标基准价／投标报价)×65。

	技术部分（25分）
	设备核心技术参数响应
	10
	满足招标文件全部基础技术参数要求得 10 分；每出现 1 项负偏离扣 3 分，本项扣至 0 分为止。技术指标优于招标文件要求的，每项加 2 分，本项最多加 4 分。

	
	设备可靠性保障
	5
	具备设备故障联锁保护：电源故障（灯丝欠流、灯丝过流、磁场欠流、磁场过流、阳极过压、阳极过流、阳极打火故障）；微波系统故障（温度故障、水流故障）。齐全得5分；缺少任意一项保护功能扣1分。

	
	出厂试验
	2
	满载连续老化测试提供出厂连续老炼报告，得2 分。否则不得分。

	
	质保、备件、现场调试、培训
	4
	质保≥2 年，免费上门调试、操作培训，易损备件清单，4 分；质保 1 年 2 分。

	
	技术方案完整性
	4
	方案完整性、针对性，匹配连续波磁控管稳态长时老炼、寿命测试、方案明确区分灯丝电源、高压阳极电源、辅助控制、采集联锁，适配连续工况，4 分，仅简单通用电源方案，未针对磁控管连续工作特点，1～2 分；方案缺失、逻辑混乱，0 分。

	商务部分（10分）
	企业资质
	4
	1.具备在有效期内、认证范围覆盖微波电源领域的ISO9001质量管理体系认证，得 2 分，2.提供其他如高企等相近资质得2分。

	
	业绩
	2
	近3年内，每提供1份同类设备或相近供货业绩得 1 分，最高 2 分；业绩材料须同时提供：合同关键页（首页、标的、金额、签字盖章页）+ 验收证明 / 用户签收单；标的不属于同类设备、无验收佐证材料的，不予计分。

	
	交期
	4
	招标文件要求交货周期：合同生效后至现场安装调试完成、具备验收条件。①承诺交货周期≤招标文件要求周期，得 2 分；②在满足基础交期前提下，每提前5天，加1分，最多加 2 分；③承诺交货周期超过磋商文件要求周期的，本项0分。

备注：供应商承诺的交货周期应具备可实现性，评审委员会可对明显不合理的短工期要求供应商书面说明；提前交货不降低设备技术、安全及验收标准。


第四章 合同条款及格式
合同编号：WD2026xxxxWZ-xx

签订时间： 2026.xx.xx

签订地点：济南市历城区

甲方（甲方）： 山东微波电真空技术有限公司

乙方（乙方）： x
根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立此合同，以便共同遵循。
第一条 货物
1.货物名称、型号、规格、数量、金额。
	项目
	名称
	规格/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	交货期

	1
	测试台
	
	1
	台
	 xxxxx
	 xxxx
	合同签订后xx天

	2
	合计：xxxx元
	
	

	总计：xxxxx元整（大写）含13%增值税专用发票


主要技术指标、配置、要求详见附件《技术协议》

第二条 质量、安全、保密

乙方交付的产品应确保符合本合同《磁控管测试台设备技术协议》要求、并确保产品的合法性、安全、可靠性。
在甲方场所内安装调试期间，乙方应遵守甲方安全规定要求并与甲方签订《相关方安全协议》。乙方改造期间如出现人员伤亡或因改造原因造成甲方人员或第三方人员伤亡、财产损失的均由乙方负责。

本合同及相关附件、资料、数据双方均不得以任何形式提供给第三方，并要求其相关人员履行同等的保密义务。如违反此规定均赔偿对方总合同额30%款项。

第三条 交货
交货地点：交付甲方驻地。

乙方交付设备时需将相关使用保养说明、易损件清单及图纸等资料一并交给甲方。

第四条 运输及费用
1.有关货物运输事宜由乙方负责办理
2.运杂费和保险费由乙方承担
3.运输方式：(铁路(公路(其他
第五条 验收
1.甲方按约定付款后，乙方将设备运送到达甲方指定地点。甲方应当在乙方指定安装调试人员现场指导下打开包箱装清点，乙方并进行现场安装调试，如有任何货物数量、外观等问题甲方应在开箱现场当场提出，并以书面形式确定，否则将视为没有问题。
2. 乙方负责免费为甲方进行现场安装调试。安装调试完毕，无故障运行一周后，甲方按本合同附件《磁控管测试台设备技术协议》验收条款进行最终验收，如果甲方认为设备技术指标不符合《磁控管测试台设备技术协议》验收标准的规定，甲方应当向乙方安装调试人员书面提出。如果甲方认为设备技术指标符合《磁控管测试台设备技术协议》验收标准的规定，双方签订验收报告。如有任何指标与《磁控管测试台设备技术协议》条款产生偏差，则视为不验收不合格，整改15日内仍达不到指标要求视为此合同作废，乙方退还全部甲方已付货款，并负责甲方因测试设备差旅等产生费用。
第六条结算方式及期限
1. 双方签订合同后，甲方应在10个工作日内预付50%货款RMB: xxxxx元(人民币：xxxx元整)给乙方作为预付款；乙方设备安装调试完成后在乙方场地甲方完成预验收后发货，在甲方现场无故障运行一周后，甲方组织整体验收；验收合格后，甲方应在10个工作日内向乙方支付40%货款RMB:xxxx元(人民币：xxxxxxx元整)；乙方开具合同额100%的13%增值税专用发票。剩余10%货款为质保金，设备正常运行满2年且未提出质量异议的，甲方10个工作日内支付合同总金额的10%尾款，RMB: xxxx元(人民币：xxxxx整)。

2.甲方支付货款须汇入乙方指定账户。甲方若以现金方式支付货款，须要求乙方收款委托人出示乙方出具的收款委托书原件，否则，甲方的付款乙方将不予认可。
第七条售后服务及保修条款
乙方为甲方提供设备保修2年。保修期内免费更换由质量引起故障的零部件（易损件、消耗件除外）。保修期后收取材料费、维修人员的差旅费及一定的工时费。因甲方人为因素损坏或操作不当引起设备不能正常工作，维修费用由甲方承担。非因乙方设备质量问题造成的财产损失、人身损害等一切责任及费用均与乙方无关。
第八条 培训条款
乙方负责免费培训甲方操作人员和维护人员。如培训地点在甲方所在地的，乙方人员的差旅费和食宿费自理；如培训地点在乙方所在地的，甲方人员的差旅费和食宿费自理。
第九条违约责任
乙方应按照本合同（符合第六条付款条件）约定的交货期为合同签订后xx天内按时交货，否则，每延期一日，乙方需按照本合同总价的千分之三承担延期交货违约金；延期超过30日，甲方有权要求单方解除合同，并要求乙方按照合同总价的10％承担合同解除违约金。甲方实际损失超过违约金的，以实际损失为准。
2. 甲乙双方需遵守国家有关保密法规，不得以任何形式向第三方泄露本合同有关双方图纸资料及技术文件，本合同形成的技术成果双方不得应用于第三方产品。因双方未按保密条款造成的失泄密，同时根据国家保密法律法规追究相关双方和人员责任，构成犯罪的移送司法追究刑事责任；并对甲乙双方涉及人员提起相关法律诉讼。

第十条其他
1.本合同自甲、乙双方盖章之日起生效。
2.因履行本合同产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成向甲方住所地人民法院提起诉讼。
3.本合同记载的双方地址为合法有效送达地址，任何一方如需变更，须提前7日书面通知另一方，否则变更无效。
第十一条 签订地点：山东微波电真空技术有限公司。

本合同复印件、技术协议（质量、安全、保密）、传真及其附件，与本合同具有同等法律效力。合同一式陆份，乙方贰份甲方肆份，本合同自双方盖章后生效。

	第十二条 附件《技术协议》

甲方：山东微波电真空技术有限公司
	乙方x

	委托代理人： 
	委托代理人： 

	电话：0531-59556126
	电话：

	开户银行：招商银行股份有限公司济南高新支行
	开户银行：

	账号：531906848310501
	账号：

	税号：91370 100MA 3QMQC70Q
	税号：

	通讯地址：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路矿源路9号15号楼1楼101室
	通讯地址： 

 

	时间： 2026年xx月xx日
	时间： 2026年xx月xx日



测试台设备技术协议

甲方因科研生产需要，拟委托乙方研制2450MHz 15kW型磁控管测试台（后文简称：测试台）。支持国产磁控管与进口日立磁控管全性能测试，由一台高频电源柜适配两套微波头，共用一套功率监测及吸收负载实现。

系统主要由高频电源柜、电磁铁式微波头（国产磁控管）、永磁式微波头（进口日立磁控管）、微波系统组成，冷却采用全封闭水冷方式散热，无热量对外部空气排放。其中高频电源柜采用标准机柜形式，包含阳极高压电源、灯丝电源、磁场电源及控制系统等；微波头柜包含电磁线圈及激励腔组件、灯丝变压器、冷风系统、检测组件等；微波系统包含双定向耦合器、水负载等。
1 测试台整机技术指标
1.1输入：AC380V±10%、50Hz±2Hz；（三相四线，采用接线端子排方式引出）
1.2控制

可实现独立控制灯丝、磁场（仅国产磁控管测试用）、阳极高压开关机及输出控制，分为本控和通信两种方式，并具有运行数据记录，可通过USB将运行数据导出功能。
本控模式：可通过触摸屏独立控制各级电源（灯丝、磁场、阳极）开关机及输出控制，运行中出现故障，应给出相应的故障指示，具有故障复位按钮。

通信模式：通过MODBUS RTU标准，进行数据上传与主机控制。
通信内容包括：
①上级控制器写入电源输出（灯丝、磁场、阳极开关及输出调节）；
②上级控制器读取电源状态（各级电源工作状态）；
③上级控制器读取故障报警（电源故障报警和微波系统故障报警）；
1.3保护及状态显示
故障保护：电源故障（灯丝欠流、灯丝过流、磁场欠流、磁场过流、阳极过压、阳极过流、阳极打火故障）；微波系统故障（温度故障、水流故障）。
状态显示：触摸屏显示各级电源工作参数（灯丝电流、磁场电流、阳极电压、阳极电流、磁控管、吸收负载水流、水温等）及各级故障。

1.4冷却方式及要求

1.4.1高频电源柜：水冷。

总进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于15L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
1.4.2电磁铁式微波头：水冷+风冷。

总进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于25L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
磁控管阴极处留有冷却风口，风量≥300L/min；

磁控管输出端处留有冷却风口，风量≥500L/min；

1.4.3永磁式微波头：水冷+风冷。

总进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于25L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
磁控管阴极处留有冷却风口，风量≥300L/min；

磁控管输出端处留有冷却风口，风量≥500L/min；

1.4.4微波系统：水冷。

进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于15L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
1.5使用环境：

工作温度+5~45℃，存储温度-20~+70℃，湿度90%无凝结，海拔小于3000m。
1.6其它

1.6.1测试台可实时监测并显示磁控管、吸收负载出水流量及温度。

1.6.2测试台预留耦合口（双定向耦合器），可外接微波测试仪器（配备功率计、频谱仪）监测微波输出功率、频率及频谱。
1.6.3测试台总输入供电线长度5米，安全地线及通信线长度为3米，高频电源柜与微波头之间连接线均为3米。

1.6.4灯丝电流随阳极电流 自动/手动 线性降额，并可设置两者参数大小。

1.6.5两套微波头的波导接口、水冷接口、高压接口标准化设计，通过切换控制方式实现国产、进口15kW磁控管兼容测试。

2 分机技术指标

2.1高频电源柜

2.1.1阳极高压电源
a）输出电压：MAX -15kVDC；

b）输出电流：DC 0.1~3.0A连续可调；

c）电压纹波：＜1%；
d）功率稳定度（开机30分钟后）：连续4小时工作小于1%；

e）负载调整率：＜2%；
f）具有抗打火功能，短路及打火时电源不损坏。

2.1.2灯丝电源
a）最大输出AC0V/60A，工作电流AC0~60A连续可调；
b）输出端对输入及机壳耐压大于DC25kV；

c）稳定度（开机30分钟后）：连续4小时工作小于5%；
d）具有欠流、过流保护及输出电流反馈。
e）灯丝变压器置于微波头内。
2.1.3磁场电源
a）恒流输出：DC120V/5A，输出电流DC0.1~5.0A连续可调；

b）纹波：＜3%；
c）稳定度（开机30分钟后）：连续4小时工作小于1%；
d）负载调整率：＜1%；

e）冷却方式：风冷。

2.2微波元件

2.2.1激励腔

频率2450MHz±50MHz；输出接口形式BJ22。
2.2.2双定向耦合器

频率2450MHz±50MHz；耦合度55dB±1dB（正向、反向）；驻波≤1.1（主线）、≤1.3（副线）；方向性≥20dB；插损≤0.2dB；承受功率≥15kW；耦合口N-K；输出接口形式BJ22。
2.2.3吸收负载
频率2450MHz±50MHz；吸收功率≥15kW；驻波≤1.15；输出接口为BJ22。

3 机械参数

3.1高频电源柜
高频电源柜包含阳极高压电源、灯丝电源、磁场电源及控制系统等组成。其外形尺寸（不含吊耳、外露水接头及电气接线盒）不大于：700*1500*1000mm（宽*高*深）。
3.2微波头（电磁铁式+永磁式）
电磁铁式、永磁式微波头柜体内主要由电磁铁（仅电磁铁式微波头包含）+激励腔组件、灯丝变压器、冷风系统、检测组件等组成（不含磁控管）。其外形尺寸均不大于：900*800*900mm（宽*高*深）。
3.3微波系统

微波系统主要由双定向耦合器、吸收负载两部分组成。
4 售后服务协议

卖方根据技术协议中所提技术指标提供出厂测试报告；

研制完成后，卖方完成技术指标测试，由甲方对指标确认合格后，双方组织实施设备预验收，预验收需对所有技术指标进行测试确认，确认结论通过后，乙方可发货；

设备到厂后，乙方按照技术要求进行必要的安装调试；

需提供相应的技术资料（操作说明书、维修框图、易损件清单、装箱清单、编程手册）；
在以上技术指标满足要求的基础上，全流程产品测试无异常运转一周后，方可正式验收。
5 验收

签订合同后，设备提供方需尽快完成设备详细开发设计，在正式生产制造前，由甲方组织人员对设计方案进行评审，评审通过后启动生产制造，过程中甲方需视进度到设备现场进行监造。

设备预验收要求：设备制造完成后，甲方组织2-3名人员到投标方现场，进行预验收，对各项技术指标进行测试，空载与带载均需满足指标要求。

设备终验收要求：投标方在甲方现场完成设备的安装、调试、自检，连续运行1周，设备原因故障次数不大于2次，累计故障停机时间不大于30min，且故障原因不允许重复发生。设备技术全部满足无偏差、资料交接后双方方可签署最终验收报告。

在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款与本技术协议的情况，均视为验收不通过。乙方一周整改时间，整改完成后如仍存在故障问题，本合同协议自动终止，由乙方承担一切甲方损失

6 保质期

保质期为验收之日起24个月（10%质保金自验收合格后2年后支付）。
保质期内对被确认为由于设计、材料或工艺原因造成的仪表失效或故障，卖方应负责免费维修；但由于买方错误操作、未授权的修理或不及时维护造成的故障，买方承担由此产生的维修费用。
保质期过后，在仪表的自然寿命期内，卖方对仪表实行终身维修。  
 7 其它

对于其它上述没有提到的情况，买卖双方互相协调、友好解决。

甲方：山东微波电真空技术有限公司 乙方： 

技术负责人签字：                   技术负责人签字：

联系电话：                         联系电话：

日期：                           日期：
第五章 发包人要求
一. 设备用途及采购内容

本系统用于给15KW国产连续波磁控管和10KW日立连续波磁控管进行调测、全性能测试，由一台高频电源柜适配两套微波头，共用一套功率监测及吸收负载实现。采购内容如下:
系统主要由高频电源柜、电磁铁式微波头（国产磁控管）、永磁式微波头（进口日立磁控管）、微波系统组成，冷却采用全封闭水冷方式散热，无热量对外部空气排放。其中高频电源柜采用标准机柜形式，包含阳极高压电源、灯丝电源、磁场电源及控制系统等；微波头柜包含电磁线圈及激励腔组件、灯丝变压器、冷风系统、检测组件等；微波系统包含双定向耦合器、水负载等。
1 测试台整机技术指标
1.1输入：AC380V±10%、50Hz±2Hz；（三相四线，采用接线端子排方式引出）
1.2控制

可实现独立控制灯丝、磁场（仅国产磁控管测试用）、阳极高压开关机及输出控制，分为本控和通信两种方式，并具有运行数据记录，可通过USB将运行数据导出功能。
本控模式：可通过触摸屏独立控制各级电源（灯丝、磁场、阳极）开关机及输出控制，运行中出现故障，应给出相应的故障指示，具有故障复位按钮。

通信模式：通过MODBUS RTU标准，进行数据上传与主机控制。
通信内容包括：
①上级控制器写入电源输出（灯丝、磁场、阳极开关及输出调节）；
②上级控制器读取电源状态（各级电源工作状态）；
③上级控制器读取故障报警（电源故障报警和微波系统故障报警）；
1.3保护及状态显示
故障保护：电源故障（灯丝欠流、灯丝过流、磁场欠流、磁场过流、阳极过压、阳极过流、阳极打火故障）；微波系统故障（温度故障、水流故障）。
状态显示：触摸屏显示各级电源工作参数（灯丝电流、磁场电流、阳极电压、阳极电流、磁控管、吸收负载水流、水温等）及各级故障。

1.4冷却方式及要求

1.4.1高频电源柜：水冷。

总进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于15L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
1.4.2电磁铁式微波头：水冷+风冷。

总进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于25L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
磁控管阴极处留有冷却风口，风量≥300L/min；

磁控管输出端处留有冷却风口，风量≥500L/min；

1.4.3永磁式微波头：水冷+风冷。

总进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于25L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
磁控管阴极处留有冷却风口，风量≥300L/min；

磁控管输出端处留有冷却风口，风量≥500L/min；

1.4.4微波系统：水冷。

进出水接头为Ø16*12快拧接头（设备外部提供，流量不低于15L/min，进水温度15~35℃，水压0.4~0.6MPa，且进水温度小于环境温度时，温差不大于10℃）。
1.5使用环境：

工作温度+5~45℃，存储温度-20~+70℃，湿度90%无凝结，海拔小于3000m。
1.6其它

1.6.1测试台可实时监测并显示磁控管、吸收负载出水流量及温度。

1.6.2测试台预留耦合口（双定向耦合器），可外接微波测试仪器（配备功率计、频谱仪）监测微波输出功率、频率及频谱。
1.6.3测试台总输入供电线长度5米，安全地线及通信线长度为3米，高频电源柜与微波头之间连接线均为3米。

1.6.4灯丝电流随阳极电流 自动/手动 线性降额，并可设置两者参数大小。

1.6.5两套微波头的波导接口、水冷接口、高压接口标准化设计，通过切换控制方式实现国产、进口15kW磁控管兼容测试。

2 分机技术指标

2.1高频电源柜

2.1.1阳极高压电源
a）输出电压：MAX -15kVDC；

b）输出电流：DC 0.1~3.0A连续可调；

c）电压纹波：＜1%；
d）功率稳定度（开机30分钟后）：连续4小时工作小于1%；

e）负载调整率：＜2%；
f）具有抗打火功能，短路及打火时电源不损坏。

2.1.2灯丝电源
a）最大输出AC0V/60A，工作电流AC0~60A连续可调；
b）输出端对输入及机壳耐压大于DC25kV；

c）稳定度（开机30分钟后）：连续4小时工作小于5%；
d）具有欠流、过流保护及输出电流反馈。
e）灯丝变压器置于微波头内。
2.1.3磁场电源
a）恒流输出：DC120V/5A，输出电流DC0.1~5.0A连续可调；

b）纹波：＜3%；
c）稳定度（开机30分钟后）：连续4小时工作小于1%；
d）负载调整率：＜1%；

e）冷却方式：风冷。

2.2微波元件

2.2.1激励腔

频率2450MHz±50MHz；输出接口形式BJ22。
2.2.2双定向耦合器

频率2450MHz±50MHz；耦合度55dB±1dB（正向、反向）；驻波≤1.1（主线）、≤1.3（副线）；方向性≥20dB；插损≤0.2dB；承受功率≥15kW；耦合口N-K；输出接口形式BJ22。
2.2.3吸收负载
频率2450MHz±50MHz；吸收功率≥15kW；驻波≤1.15；输出接口为BJ22。

3 机械参数

3.1高频电源柜
高频电源柜包含阳极高压电源、灯丝电源、磁场电源及控制系统等组成。其外形尺寸（不含吊耳、外露水接头及电气接线盒）不大于：700*1500*1000mm（宽*高*深）。
3.2微波头（电磁铁式+永磁式）
电磁铁式、永磁式微波头柜体内主要由电磁铁（仅电磁铁式微波头包含）+激励腔组件、灯丝变压器、冷风系统、检测组件等组成（不含磁控管）。其外形尺寸均不大于：900*800*900mm（宽*高*深）。
3.3微波系统

微波系统主要由双定向耦合器、吸收负载两部分组成。
4 验收

4.1设备在乙方初验收合格后发运至甲方。

4.2最后在甲方安装、调试，作最终验收，验收指标按照技术协议。
5 其他
5.1设备质保2年，从终验收合格之日算起。
5.2其他未尽事宜双方协商解决。

第六章 投标文件格式
微波电真空公司测试台定制设备采购项目

（招标编号：）
投  标  文  件
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
        年        月         日
一、投标函
                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按招标文件、发包人要求提供本项目设备供货、运输、安装调试、检验验收、技术培训、质保服务及配套备品备件等全部工作，投标报价为人民币（大写）（¥       ）。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。
投 标 人：                      （盖单位章）
地址：                                     
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
法定代表人或委托代理人电话（手机）：              
传真：                                     
      年      月      日
二、投标承诺书
致：(招标人名称)：
我单位在参加xx项目的投标活动中，郑重承诺如下：
一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加XXXXXXX项目的投标;
二、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标文件所显示资料为准。
三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。
四、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。
五、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。
六、我方已收悉并同意贵方不以最低投标价为中标价的唯一选择,同意贵方不受你们所收到的任何投标文件的约束。
七、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。
八、我方理解贵方招标文件的全部资料。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。
九、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地理解这一结果。
十、我方保证所递交的投标文件所反映的资料真实可靠，保证投标文件资料无任何虚假，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律职责。
十一、我方保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。
十二、我方保证中标之后密切配合招标单位开展工作，服从招标单位项目监管人员的监督管理。
十三、我方保证不参与陪标、围标行为，否则，同意理解行政主管部门及济钢集团有限公司最严厉的处罚。
十四、我方保证不在开标后进行虚假恶意投诉;
十五、一旦我方中标，我方将毫无异议地理解贵方授予的合同并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方签订合同。
    本公司若有违反本承诺资料的行为，愿意承担法律职责，包括但不限于：愿意理解相关行政主管部门作出的处罚，愿意理解济钢集团有限公司的罚没投标保证金或履约保证金、限制投标和停止投标等市场准入与清出的处理。
投标人：(盖章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日期：     年   月   日

报价单
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	大写：                    （元）
小写：                    （元）

	交货期
	接供货到通知后     日内交货到工地指定地点。

	付款方式
	

	质保期（年）
	


技术方案等相关文件

投标人自行编制

四、法定代表人身份证明(适用于法定代表人投标时)
投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                         年      月    日           
五、授权委托书(适用于委托代理人投标时)
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                  
委托代理人：                                   （签字） 
身份证号码：                            

附身份证复印件
       年       月       日
备注：需提供委托代理人近三个月社保缴纳证明。

六、投标保证金
七、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	技术负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。
八、近年财务状况表
    投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
九、近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	交付地点
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	交付时间
	

	验收完成时间
	

	承担的工作（示例：设备供货、包装运输、安装调试、检验验收、技术培训、质保服务、备品备件等）
	

	质量 / 技术标准
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述（简要说明设备名称、规格型号、主要技术指标、用途、交付验收情况等）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
十、偏离表
商务或技术偏差表
	商务或技术偏差
	条目
	页码
	招标文件规定
	偏差
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：若无商务或技术偏差，本表可不填。
投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日



